                                                                                                                     甘肃省药品检测实验室2008年度比对计划结果报告

甘肃省药品检测实验室
2008年度比对计划
结果报告

甘肃省药品检验所

2008年10月

目 录
一、前言
二、本次计划的特点
1、 目的和意义
2、 参加实验室
3、 技术特点
4、 统计特点
三、统计分析的设计
四、统计处理结果
五、附录
附录 A. 实验室的检测结果和统计处理
附录 B. 统计程序说明
附录 C. 参考文献
一、前言

本报告总结了参加“甘肃省药品检测实验室2008年度比对计划”实验室的检测结果。
本次实验室间比对由甘肃省药品检验所负责组织实施，其目的是为了评价参加实验室用滴定法（容量法）、高效液相色谱法、紫外－可见分光光度法及pH值测定法进行药品检测的能力。
二、本次计划的特点 

1、目的和意义
    本次实验室间比对目的是为了评价参加实验室用滴定法（容量法）、高效液相色谱法、紫外－可见分光光度法及pH值测定法进行药品检测的技术水平和能力。通过此次实验室间比对，促进实验室加强检测技术和实验室管理水平等方面的提高，尤其是检测结果不好的实验室，更要寻找原因，采取措施，保证日常检测结果的准确、可靠。
2、参加实验室
共有51个实验室报名参加，49个实验室报告检测结果，2个实验室因故退出。
3、技术特点
3.1 检测样品按每个实验室的参加计划分发，每个测试项由省药检所提供1份检测样品。
3.2 本次实验室间比对在向每个参加实验室发送检测样品的同时，附有作业指导书、检测结果报告单、被测物品接受状态确认表，要求各参加实验室根据作业指导书进行检测，并在规定期限内上报检测结果。
3.3 每个参加实验室被随机分配一个唯一性代码，出于对实验室保密原因，报告中的参加实验室均以代码表示。
4、统计特点
    本次实验室间比对以每个实验室报告的检测结果1和检测结果2为基础，采用稳健统计技术进行处理，用中位值估计样本总体均值，以标准四分位数间距度量样本数据的分散程度。主要统计量包括：样本数、中位值、标准四分位数间距和稳健变异系数等，统计说明见附录B 。
三、统计分析的设计
    要求参加实验室按结果报告单提供结果1和结果2数据，根据实验室的检测结果，采用稳健统计技术进行分析，计算实验室间Z比分数（ZB）。
四、统计处理结果
    本次实验室间比对采用稳健统计方法来处理样本数据和评价参加实验室的检测结果。用Z比分数衡量一个实验室的检测结果在一组结果中的相对离散程度。若 |Z| ≤ 2，表明该检测结果为满意结果；若 2<|Z|<3，表明该检测结果为有问题结果，应引起实验室的注意；若 |Z|≥3，表明该检测结果为不满意结果或离群结果。
1、统计参数
    检测结果统计参数汇总见表1。
表 1 检测结果统计参数汇总表
	检测项目
	样本
结果
	样本数
	中位值
	标准四分
位数间距
	稳健值
CV%
	最大值
	最小值
	级差

	维生素C片
含量测定
	1
	40
	96.76 
	1.64 
	1.69 
	101.99
	93.51 
	8.48 

	
	2
	40
	96.80 
	1.71 
	1.77 
	103.01 
	93.45 
	9.56 

	醋酸泼尼松片
含量测定
	1
	31
	97.00
	2.46
	2.54
	111.17
	93.50
	17.67

	
	2
	31
	96.28
	2.18
	2.27
	127.80
	93.27
	34.53

	对乙酰氨基酚片含量测定
	1
	43
	100.10
	1.24
	1.24
	104.06
	94.87
	9.19

	
	2
	43
	100.34
	0.97
	0.96
	104.27
	94.10
	10.17

	对乙酰氨基酚
酸度检查
	1
	47
	6.18
	0.22
	3.60
	7.50
	5.67
	1.83

	
	2
	47
	6.17
	0.22
	3.54
	7.50
	5.61
	1.89


2、不满意结果及有问题结果
    不满意结果及有问题结果情况汇总（以实验室代码表示）见表 2 。

表 2　不满意结果及有问题结果实验室代码统计汇总表
	序号
	计划
编号
	测试项目
	结果

数目
	实验室代码

	
	
	
	
	有问题
	不满意

	1
	GSYJ-T0801
	维生素C片
含量测定
	40
	30、41
	24

	2
	GSYJ-T0802
	醋酸泼尼松片
含量测定
	31
	---
	8、9、10

	3
	GSYJ-T0803
	对乙酰氨基酚片含量测定
	43
	15、19、23、25、
	6、8、13、
22、27、35

	4
	GSYJ-T0804
	对乙酰氨基酚
酸度检查
	47
	2、6、13、
18、19、21
	16


五、附录

附录 A.　 实验室的检测结果和统计处理
附录 A1                                   实验室的检测结果和统计处理
	实验室
代码
	维生素C片含量测定
	醋酸泼尼松片含量测定
	对乙酰氨基酚片含量测定
	对乙酰氨基酚酸度检查

	
	结果1
 (%)
	结果2
 (%)
	Z(S)
	Z(B)
	结果1
 (%)
	结果2
(%)
	Z(S)
	Z(B)
	结果1
 (%)
	结果2
 (%)
	Z(S)
	Z(B)
	结果1
	结果2
	Z(S)
	Z(B)

	1
	94.53 
	94.56 
	133.71 
	-1.34 
	94.25 
	94.30 
	133.32 
	-0.99 
	98.30 
	98.13 
	138.90 
	-1.81 
	6.03 
	6.04 
	8.53 
	-0.64 

	2
	96.40 
	96.37 
	136.31 
	-0.23 
	96.14 
	95.97 
	135.84 
	-0.22 
	100.88 
	101.22 
	142.91 
	0.93 
	5.70 
	5.73 
	8.08 
	   -2.06  *

	3
	96.58 
	96.79 
	136.73 
	-0.06 
	98.00 
	97.41 
	138.18 
	0.50 
	100.36 
	100.34 
	141.92 
	0.25 
	5.86 
	5.86 
	8.29 
	-1.42 

	4
	97.52 
	97.25 
	137.72 
	0.36 
	97.80 
	97.53 
	138.12 
	0.49 
	101.22 
	102.04 
	143.73 
	1.48 
	5.92 
	5.93 
	8.38 
	-1.13 

	5
	98.38 
	97.80 
	138.72 
	0.79 
	96.38 
	96.28 
	136.23 
	-0.10 
	　
	　
	　
	　
	6.11 
	6.11 
	8.64 
	-0.31 

	6
	96.27 
	95.54 
	135.63 
	-0.52 
	98.42 
	97.88 
	138.81 
	0.70 
	96.78 
	96.66 
	136.78 
	  -3.25  § 
	6.76 
	6.73 
	9.54 
	   2.50  *

	7
	95.09 
	95.00 
	134.41 
	-1.04 
	97.68 
	95.70 
	136.74 
	0.06 
	99.33 
	99.59 
	140.66 
	-0.61 
	6.28 
	6.26 
	8.87 
	0.40 

	8
	94.13 
	93.45 
	132.64 
	-1.79 
	103.69 
	103.78 
	146.70 
	   3.13   §
	104.01 
	104.20 
	147.23 
	  3.87  § 
	6.19 
	6.20 
	8.76 
	0.07 

	9
	95.92 
	95.72 
	135.51 
	-0.57 
	103.44 
	103.65 
	146.43 
	   3.05   §
	99.21 
	100.37 
	141.12 
	-0.29 
	　
	　
	　
	　

	10
	94.87 
	95.47 
	134.59 
	-0.96 
	111.17 
	127.80 
	168.98 
	   10.00  § 
	100.02 
	99.87 
	141.34 
	-0.14 
	6.21 
	6.24 
	8.80 
	0.20 

	11
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	100.42 
	100.98 
	142.41 
	0.59 
	　
	　
	　
	　

	12
	95.15 
	95.25 
	134.63 
	-0.94 
	　
	　
	　
	　
	100.10 
	100.00 
	141.49 
	-0.04 
	6.20 
	6.19 
	8.76 
	0.07 

	13
	93.51 
	93.51 
	132.24 
	-1.96 
	99.43 
	99.52 
	140.68 
	1.28 
	96.37 
	95.72 
	135.83 
	  -3.90  § 
	6.80 
	6.79 
	9.61 
	   2.72  *

	14
	　
	　
	　
	　
	100.86 
	100.38 
	142.30 
	1.78 
	　
	　
	　
	　
	6.12 
	6.12 
	8.65 
	-0.27 

	15
	98.13 
	98.10 
	138.76 
	0.80 
	97.02 
	96.03 
	136.51 
	-0.01 
	103.25 
	102.13 
	145.23 
	  2.51  *
	6.30 
	6.32 
	8.92 
	0.57 

	16
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	99.54 
	99.87 
	141.00 
	-0.37 
	7.50 
	7.50 
	10.61 
	  5.84  §

	17
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	102.16 
	102.01 
	144.37 
	1.92 
	5.96 
	6.02 
	8.47 
	-0.84 

	18
	　
	　
	　
	　
	93.59 
	93.27 
	132.13 
	-1.36 
	99.90 
	100.28 
	141.55 
	0.00 
	5.67 
	5.68 
	8.03 
	  -2.23  *

	19
	95.49 
	95.35 
	134.94 
	-0.81 
	　
	　
	　
	　
	102.62 
	102.49 
	145.03 
	  2.38  *
	5.72 
	5.73 
	8.10 
	  -2.01  *

	20
	99.84 
	100.00 
	141.31 
	1.88 
	　
	　
	　
	　
	99.63 
	99.95 
	141.12 
	-0.29 
	6.00 
	6.00 
	8.49 
	-0.80 

	21
	96.42 
	96.05 
	136.10 
	-0.32 
	　
	　
	　
	　
	101.48 
	100.92 
	143.12 
	1.07 
	5.79 
	5.61 
	8.06 
	  -2.12  *

	22
	95.26 
	95.12 
	134.62 
	-0.95 
	　
	　
	　
	　
	94.87 
	94.10 
	133.62 
	  -5.40  § 
	6.32 
	6.34 
	8.95 
	0.66 

	23
	97.12 
	97.21 
	137.41 
	0.23 
	　
	　
	　
	　
	103.02 
	102.67 
	145.44 
	   2.65  *
	5.85 
	5.86 
	8.28 
	-1.44 

	24
	100.96 
	103.01 
	144.23 
	   3.12  §
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6.30 
	6.34 
	8.94 
	0.62 

	25
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	103.05 
	102.26 
	145.18 
	   2.47  *
	5.98 
	6.01 
	8.48 
	-0.82 

	26
	97.54 
	97.24 
	137.73 
	0.37 
	　
	　
	　
	　
	101.41 
	101.15 
	143.23 
	1.15 
	6.31 
	6.28 
	8.90 
	0.51 

	27
	98.03 
	97.91 
	138.55 
	0.71 
	　
	　
	　
	　
	96.71 
	96.91 
	136.91 
	   -3.16  §
	6.06 
	6.06 
	8.57 
	-0.53 

	28
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	100.26 
	100.63 
	142.05 
	0.34 
	6.04 
	6.02 
	8.53 
	-0.66 

	29
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	30
	101.99 
	101.51 
	143.90 
	   2.98  *
	　
	　
	　
	　
	100.58 
	100.67 
	142.31 
	0.52 
	6.22 
	6.17 
	8.76 
	0.07 

	31
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	100.93 
	101.26 
	142.97 
	0.97 
	6.42 
	6.43 
	9.09 
	1.08 

	32
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	33
	　
	　
	　
	　
	93.69 
	94.38 
	132.99 
	-1.10 
	99.50 
	99.56 
	140.76 
	-0.54 
	6.38 
	6.38 
	9.02 
	0.88 

	34
	97.18 
	97.14 
	137.40 
	0.23 
	96.42 
	96.68 
	136.54 
	0.00 
	100.84 
	100.31 
	142.23 
	0.47 
	6.50 
	6.51 
	9.20 
	1.44 

	35
	97.14 
	97.30 
	137.49 
	0.26 
	93.50 
	93.79 
	132.43 
	-1.27 
	104.06 
	104.27 
	147.31 
	   3.93  §
	6.28 
	6.28 
	8.88 
	0.44 

	36
	97.03 
	97.15 
	137.31 
	0.19 
	97.86 
	97.04 
	137.82 
	0.39 
	100.93 
	100.34 
	142.32 
	0.53 
	6.32 
	6.32 
	8.94 
	0.62 

	37
	95.14 
	94.94 
	134.41 
	-1.04 
	95.38 
	95.42 
	134.92 
	-0.50 
	101.27 
	101.14 
	143.13 
	1.07 
	6.32 
	6.36 
	8.97 
	0.71 

	38
	99.36 
	99.75 
	140.79 
	1.66 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6.07 
	6.09 
	8.60 
	-0.44 

	39
	97.54 
	97.46 
	137.89 
	0.43 
	95.13 
	94.91 
	134.38 
	-0.67 
	99.27 
	100.42 
	141.20 
	-0.24 
	6.24 
	6.24 
	8.82 
	0.27 

	40
	98.35 
	98.36 
	139.09 
	0.94 
	94.85 
	94.33 
	133.77 
	-0.85 
	99.91 
	100.04 
	141.39 
	-0.11 
	5.88 
	5.88 
	8.32 
	-1.33 

	41
	100.79 
	100.86 
	142.59 
	   2.42  *
	100.38 
	100.37 
	141.95 
	1.67 
	100.10 
	99.81 
	141.36 
	-0.13 
	6.18 
	6.18 
	8.74 
	0.00 

	42
	95.96 
	95.93 
	135.69 
	-0.50 
	95.36 
	95.04 
	134.63 
	-0.59 
	101.09 
	100.78 
	142.74 
	0.81 
	6.10 
	6.10 
	8.63 
	-0.35 

	43
	96.94 
	96.83 
	137.02 
	0.06 
	98.81 
	98.64 
	139.62 
	0.95 
	101.16 
	100.99 
	142.94 
	0.95 
	5.97 
	5.98 
	8.45 
	-0.91 

	44
	95.05 
	95.26 
	134.57 
	-0.97 
	97.30 
	97.15 
	137.50 
	0.29 
	99.85 
	100.05 
	141.35 
	-0.13 
	6.36 
	6.36 
	8.99 
	0.80 

	45
	97.79 
	98.18 
	138.57 
	0.72 
	97.75 
	96.32 
	137.23 
	0.21 
	98.04 
	98.44 
	138.93 
	-1.78 
	6.30 
	6.30 
	8.91 
	0.53 

	46
	96.35 
	96.38 
	136.28 
	-0.25 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6.28 
	6.26 
	8.87 
	0.40 

	47
	96.28 
	96.01 
	135.97 
	-0.38 
	94.92 
	95.08 
	134.35 
	-0.68 
	99.49 
	99.20 
	140.50 
	-0.72 
	6.12 
	6.13 
	8.66 
	-0.24 

	48
	95.97 
	95.91 
	135.68 
	-0.50 
	94.73 
	94.61 
	133.88 
	-0.82 
	99.77 
	100.35 
	141.51 
	-0.03 
	6.00 
	6.00 
	8.49 
	-0.80 

	49
	95.69 
	95.96 
	135.52 
	-0.57 
	94.14 
	93.96 
	133.01 
	-1.09 
	99.64 
	100.09 
	141.23 
	-0.22 
	6.03 
	6.03 
	8.53 
	-0.66 

	50
	98.34 
	98.39 
	139.11 
	0.95 
	93.88 
	94.12 
	132.94 
	-1.11 
	　
	　
	　
	　
	6.07 
	6.08 
	8.59 
	-0.46 

	51
	96.93 
	96.81 
	136.99 
	0.06 
	97.00 
	97.26 
	137.36 
	0.25 
	99.54 
	99.09 
	140.45 
	-0.75 
	6.30 
	6.30 
	8.91 
	0.53 

	结果数
	40
	40
	
	
	31
	31
	
	
	43
	43
	
	
	47
	47
	
	

	中位值
	96.76 
	96.80 
	
	
	97.00 
	96.28 
	
	
	100.10 
	100.34 
	
	
	6.18 
	6.17 
	
	

	上四分位
	97.85 
	97.83 
	
	
	98.21 
	97.71 
	
	
	101.19 
	101.15 
	
	
	6.30 
	6.31 
	
	

	下四分位
	95.64 
	95.52 
	
	
	94.89 
	94.76 
	
	
	99.52 
	99.84 
	
	
	6.00 
	6.02 
	
	

	四分位
区间
	2.21 
	2.30 
	
	
	3.33 
	2.95 
	
	
	1.67 
	1.31 
	
	
	0.30 
	0.30 
	
	

	标准化IQR
	1.64 
	1.71 
	
	
	2.46 
	2.18 
	
	
	1.24 
	0.97 
	
	
	0.22 
	0.22 
	
	

	稳健CV(%)
	1.69 
	1.77 
	
	
	2.54 
	2.27 
	
	
	1.24 
	0.96 
	
	
	3.60 
	3.54 
	
	

	最小值
	93.51 
	93.45 
	
	
	93.50 
	93.27 
	
	
	94.87 
	94.10 
	
	
	5.67 
	5.61 
	
	

	最大值
	101.99 
	103.01 
	
	
	111.17 
	127.80 
	
	
	104.06 
	104.27 
	
	
	7.50 
	7.50 
	
	

	极差
	8.48 
	9.56 
	
	
	17.67 
	34.53 
	
	
	9.19 
	10.17 
	
	
	1.83 
	1.89 
	
	


附录A2  实验室间Z比分数柱状图

[image: image1.emf]GSYJ-T0801实验室间Z比分数（ZB）柱状图

13

8

1

37 7

4410

2212

19

9

49

6

4842

47

21

46

2

3

5143

36

34

23

35

4 26

39

2745

5

15

40

50

38

20

41

30

24

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

实验室代码

ZB分数


[image: image2.emf]GSYJ-T0802实验室间Z比分数（ZB）柱状图

18

35

50 33 49

1

40

48

47 39

42

37

2

5

15 34

7

45 51

44

36

4

3

6

43

13

41

14

9

8

10

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

实验室代码

ZB分数


[image: image3.emf]GSYJ-T0803实验室间Z比分数（ZB）柱状图

22

13

6

27

1

45

51

47

7

33

16

9 20

39

49

104441

40

124818

3

28

34

30

36

11

42

2

4331

2137

26

4

17

19

2515

23

8

35

-6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

实验室代码

ZB分数


[image: image4.emf]GSYJ-T0804实验室间Z比分数（ZB）柱状图

18

21

2

19

23

3

40

4

43

17

252048

2849

1

27

50

38

42

5

1447

41

81230

10

39

746

35

26

4551

15

2436

22

37

44

33

31

34

6

13

16

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

实验室代码

ZB分数


附录 B.　统计程序说明
附录B1

概 述

在本次实验室比对计划中，我们采用了稳健统计方法来处理检测结果和进行统计分析，所有结果经计算机自动统计得出数据。
稳健统计方法是一种不易受到异常值影响的统计方法。在通常采用的统计方法中，计算一组数据的平均值（mean）容易受到异常值影响，而在稳健统计方法中，是以中位值（median）代替平均值，以归一化IQR 代替标准偏差。因此能准确反映出数据的统计特征。
该统计方法采用 Z 值（Z-Score）来评定参加水平检测的实验室的检测能力，非常直观明了。当一个结果的 Z 值的绝对值大于等于 3 时，则该结果为离群值。而一个结果的 Z 值越接近零，则表示它与其它实验室的结果符合越好。
通常情况下，检测结果的差异有两个误差来源：即主要为系统误差的实验室间差异和实验室内部的随机误差。本次实验室比对计划我们采用对一个样品检测两次得到两个检测结果来对这两种偏差进行分析，即实验室间 Z 值和实验室内 Z 值。统计结果显示：有些实验室出具的数据，实验室内Z值（ZW）结果可疑或离群，即 2<|Z|<3 或 |Z|≥3，这种偏差（也就是实验室内的随机误差）从统计意义上讲是可疑或离群的，但却在药典规定的允差范围内，因是第一次组织这样的比对试验，有些实验室对这种统计结果不理解，鉴于此，在这篇比对结果报告中仅反映实验室间Z值，而不反映实验室内Z值。
附录B2：
统计术语及定义
结果数量：是从一个特定的检测/样品中得到的结果的总数。
稳健（Robus）统计：是一种不易受到异常值影响的统计方法，在通常采用的统计方法中，计算一组数据的平均值（Mean）容易受到异常值的影响，而稳健统计方法中用中位值（Median）代替平均值，用标准 IQR 代替标准偏差。
中位值（Median）：在全部观察值中，有一半比它大，有一半比它小，它是全部观察结果按大小顺序排列位次居中的那个数值。
四分位数间距（IQR）：是指上四分位数与下四分位数之差，上四分位值（Q3）指全部观察值中有四分之一的观察值比它大的一个值；下四分位值（Q1）指全部观察值中有四分之一的观察值比它小的一个值。
标准四分位数间距（NIQR）：就是四分位数间距乘以系数 0.7413,相当于标准差。
稳健变异系数（Robust CV）：标准四分位数间距除以中位值，也就相当于经典的变异系数（标准差除以均值）。
离群值（Outlier）：通过统计学处理，被认为与其他观察值具有显著性差异的值。此次能力验证采用稳健统计法计算 Z 值，Z 值的绝对值大于或等于3的值为离群值。
Z值（Zscore）：Z 表明实验室结果偏高中位值的程度，即 Z=（实验室结果一中位值）/ NIQR 。
最大值（Maximum）、最小值（Minimum）：分别指数据组中最大或最小的一个值。
极差（Range）：一组观察值中最大值与最小值之差。

附录B3：

相关计算公式


先设定 Ai 和 Bi 为某实验室的两个检测结果，并假定数据组己按大小排序。


中位值（Median）是指一组数据中居于最中间的一个值，即有一半的数据比它大而另一半的数据比它小。

四分位数间距（IQR）：上四分位值（Q3）－下四分位值（Ql）

标准四分位数间距（NIQR）= IQR × 0.7413

Robust Z 值等于此结果减去中位值的差再除以标准 IQR 。

*   因子 0.7413 由标准正态分布得到。标准正态分布时均数为零，标准差为 1，而这时四分位数间距是 [-0.6745，+0.6745]，其宽度为 1.3490，故四分位数间距乘以 1/1.3490=0.7413 就相当于标准偏差。

假定 Si 为某个实验室的两个检测结果的标准化和，Di 为两个检测结果的标准化差，即：Si=（Ai+Bi）/
[image: image5.wmf]2

　则其实验室间 Z 值（ZBi）为：
ZBi =〔Si－中位值（S）〕/〔IQR（S）× 0.7413〕

附录C：参考文献　CNAS/GL02能力验证结果的统计处理和能力评价指南


































































































































































PAGE  
13

_1203233623.unknown

